## 设备清单
包号 | 设备名称 | 数量 | 控制 单价（元） | 预算 总价（元） | 技术参数
1包 | 经颅电脑功能康复治疗仪 | 1 | 80000 | 80000 | 1、要求适用范围至少包括：脑血栓、脑栓塞、脑出血后遗症、腔隙性脑梗塞、脑供血不足、脑血管性痴呆、脑血管病性脑萎缩、短暂性脑缺血发作、头痛、神经衰弱； 2、▲要求至少具有二路功能输出，一路通过头部经颅直流电刺激进行治疗；一路通过肢体功能电刺激进行治疗； 3、要求经颅电刺激：3.1要求输出频率至少包括：8Hz～28Hz；3.2要求输出电流：≤50mA（加负载500Ω）；3.3要求占空比至少包括：5％～45％；3.4要求输出峰值电压：＜500V（当开路时）；3.5▲要求刺激治疗部位至少包括：2-6个； 4、肢体功能电刺激：4.1要求输出频率：≤1000Hz；4.2要求输出电流：≤80mA（加负载500Ω）；4.3要求输出峰值电压：＜500V（当开路时）；4.4▲要求功能电刺激电极：自粘电极； 5、要求设备剩余电压不超过60V； 6、要求具有漏电保护功能，如设备在使用过程中突发故障，可以确保使用者人身安全； 7、要求内置经颅电刺激治疗系统软件1套； 8、▲要求使用寿命≥6年；
2包 | 动态心电血压二合一记录仪 | 8 | 25000 | 200000 | 详见附件5
3包 | 电动病床 | 12 | 25000 | 300000 | 详见附件6
580000