化学发光免疫检测及联机轨道系统技术参数及主要技术规格

- 化学发光免疫检测及联机轨道系统

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于对疾病标志物、激素、药物浓度等进行定量或定性分析，实现样本检测全流程检测的无人化、标准化和高效化管理。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤3个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过12个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 化学发光免疫检测系统参数要求

  - 检测系统设备参数要求

    - ▲要求检测原理为直接化学发光方法，异鲁米诺发光原理，磁微粒分离技术；

    - ▲要求主试剂位：≥25，能同时进行25种不同项目检测；

    - 要求样本位：≥120个，可不停机连续装载；

    - 要求无人值守时间：≥6小时或700个测试；

    - 要求出第一结果时间：≤20分钟；

    - ▲要求单机处理能力：≥180测试/小时；

    - ▲要求样本针为一次性TIP头，试剂针具有内外壁清洗功能，要求两针同时具备液面感应、凝块探测功能；

    - 要求冷藏系统满足试剂区温度控制2℃-15℃；

    - ▲要求能与现有DiaSorin liaison X检测系统兼容，可同时接入相同的轨道系统；

  - 信息系统参数要求

    - ▲要求工作软件至少同时具备急诊插入、自动稀释、自动重测功能；

    - 要求具有设备日保养、周保养、月保养等自动保养程序；

    - 要求仪器报警具备信息跟踪功能；

    - 要求支持检测数据、设备运行相关数据备份功能；

    - 要求通讯方式为双向ASTM连接，联网接口，能远程数据共享；

    - 要求病人条形码至少支持EAN码/128码/39码/Cod-a-bar码/交叉25码；

    - 要求试剂识别同时具有无线射频与条码识别；

    - 要求计算机操作系统为windows 10 及以上，多语言操作系统，支持全中文操作，处理器i3 8100以上，主频≥3.6GHz，内存≥4G，硬盘≥1T，LCD彩色触摸显示器≥17"；

  - 试剂要求

    - ▲要求试剂结构为集成试剂盒（内含主试剂及校准品、稀释液等辅助试剂），即开即用，可不停机连续装载；

    - ▲要求试剂可开展项目：≥60项，至少包含TORCH检测、细小病毒检测（含IGG IGM）、甲状腺激素8项、肿瘤标志物、性激素、EB病毒、直接肾素（需要国际溯源标准）、醛固酮、维生素、骨代谢、糖尿病等项目；

    - ▲要求试剂内置定标液，内置主曲线，2点定标，定标周期最长≥25天；

- 联机轨道系统参数要求

  - 综合要求

    - ▲要求能联接现有4台DiaSorin liaison X 化学发光设备及1台待采化学发光设备；

    - 处理类型包含：急诊优先派发；

    - 要求具备样本动态分配功能，可根据测试项目和仪器管理的设置，实现样本在一台机器上完成测试或在多台机器上完成测试；

    - 要求处理速度满足单管传输轨道，≥3500样本/小时；

    - ▲要求模块构成包含：轨道模块、加/卸载模块、开盖模块、接口模块、离心模块；

    - 要求具备故障处理功能，单分析模块出错时，自动派发到其他模块继续测试；

    - 要求具备轨道处理功能，不会发生样本管阻塞、等待问题；

    - 要求支持模块后期拓展，无需预留接口；

    - 要求同一类型的样本先进先出，满足TAT要求；

    - 要求支持手工发送结果给LIS；

    - ▲要求具备样本重测管理功能：获得样本结果后，LIS发送复测指令，样本可自动进入分析仪，并复测指定项目，支持带稀释倍数进行复测，样本管理界面可显示复测标志及前次结果；

  - 加/卸载模块参数要求

    - 要求机械臂为X Y Z 结构，可以定位标本区的任何位置；

    - 要求加载区托盘数≥3个，单托盘≥50孔位；

    - ▲要求卸载区托盘数≥3个，单托盘≥50孔位，能根据需求分成常规回收区、未去帽、未扫码、未完成、前处理、线下（全部）、线下（部分）、保留等分区；

  - 开盖模块参数要求

    - ▲要求开盖速度：≥650帽/小时；

    - 要求回收仓存储容量：≥2000个帽；

    - 要求具备试管检测功能，能检测试管高度、帽有无；

    - ▲要求支持兼容不同类型试管去盖，包含直径12-13mm，高度75 或100mm；

  - 接口模块参数要求

    - 要求至少支持DiaSorin liaison X；

    - 要求具备标本选择功能，能判断该标本是否为派发给本分析模块；

    - 要求具备变轨，对派发给本模块的标本，变轨至缓存轨道。

    - 要求具备扫码试管条形码功能；

    - 要求具备找边功能，能通过扫码器找到条码边缘以供外界仪器扫码；

    - ▲要求支持模块后期拓展功能，无需预留接口；

    - 要求具有备灾功能，当前处理模块故障时，线上分析仪器支持线下模式正常运行，屏蔽某台分析仪，流水线正常运行。

  - 轨道模块

    - 要求主线轨道标本载体运行时不会发生阻塞，支持≥5台发光免疫设备接入；

    - 要求支线轨道缓存标本数量≥10个；

    - ▲要求全程单样本管理，单管运输，≥3500样本/小时；

    - ▲要求支持无缝在轨取样，或者根据客户设备进行接口对接，实现样本离线取样；

    - 要求轨道为集成化设计，双向四轨；

    - 要求具备柔性链板技术，能降低维护成本；

    - 要求具备无线射频识别技术（RFID），能快速识别样本；

    - 要求具备样本批量处理功能，能对样本进行批量测试任务申请以及批量测试结果上传，样本能进行批量复查操作；

    - 要求具备高级筛选定位功能，通过组合筛选条件，可对样本进行快速的定位样本数据汇总；

    - 要求具备大量样本数据存储，方便查询样本的属性信息及样本的原始结果和复查结果。

    - 要求具备节点状态及报警信息，实能时监测各分析仪的上线及下线状态，以及实时的报警信息显示，便于查找和定位流水线及分析仪的故障；

    - 要求支持不同品牌设备混合连接；

  - 信息系统参数要求

    - 电脑操作系统为windows 10 及以上，多语言操作系统，支持全中文操作，处理器i5 14500以上，主频≥3.5GHz，内存≥16G，硬盘≥1T，LCD彩色触摸显示器≥17"；

    - 要求支持大容量储存分析样本测试结果，显示，储存并可打印反应曲线；

    - 要求具备报告打印功能，编辑和打印完整的多语言报告单，打印内容格式可选，可编辑，支持网络报告单打印；

    - 系统接口至少包含网络接口；

  - 通讯方式

    - 要求通讯接口至少包含网口；

    - 要求通信格式包含HL7和ASTM，能与医院LIS系统实现双向通讯；

    - 可连接分析平台；

- 其它要求

  - ▲要求整套系统使用寿命≥7年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - ▲要求整套系统配置至少包括：化学发光主机1台，配套工作站电脑及软件1套，联机轨道1套，配套工作站电脑及软件1套；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施，免费提供仪器性能验证及仪器间比对；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥伍年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，按照设备说明书要求提供保养计划及内容并并严格执行，免费提供设备校准服务且校准周期间隔不应超过1年，维修保养及校准均需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用，培训内容包括但不限于设备的调试、使用、普通维修维护及保养等；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细，必须提供试剂、耗材（含校准品、质控品）清单报价明细（投标试剂必须为原厂生产的配套试剂）；

  - 报修后，2小时内作出响应，12小时内有专业人员到达现场维修，维护周期超过72h需提供备品；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。