轮转式石蜡切片机技术参数及主要技术规格

- 轮转式石蜡切片机

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于病理石蜡样本切片；

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 技术参数要求

  - 要求切片方式：半自动轮转、手动轮转;

  - 要求切片厚度至少包括：0.5-100μm ，修块厚度至少包括：1-600µm；

  - 要求水平进样幅度：≥24mm；

  - 要求垂直样品行程：≥70mm；

  - 要求静音样品回缩至少包括：5-100μm，并可关闭；

  - 要求粗进速度至少包括：300μm/s，800μm/s和1800μm/s；

  - 要求至少包括两种手动切片模式：半刀和全手轮旋转模式；

  - ▲要求最大样品尺寸（L×H×W）：≥55×50×30mm；

  - 要求具备独立的控制面板，图形化按钮设计有效控制所有重要操作；

  - ▲要求具备个性化的小手轮，用户可自定义顺时针及逆时针转动方向；

  - 要求废屑槽可拆卸，具有抗静电功能和磁力吸附功能，方便清洁废屑；

  - 要求具备储物盘功能，方便放置常用工具；

  - 要求刀架带有红色护手，确保操作者安全；

  - 要求具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长；

  - 要求手轮有2个独立的安全锁定系统；

  - ▲要求至少具备两种小手轮运行模式：步进和连续；

  - ▲要求具备可视信号和声音信号提示剩余进样距离；

  - ▲要求刀架的压刀板采用黑色金刚石涂层设计，不沾蜡带易清洁；

  - 要求刀架外加光源，更易观察；

  - 要求采用非配重式样本头平衡系统设计，更换样本时样本夹无上下移动，保护样本和操作人员安全；

  - ▲要求刀架组件具有唯一编号，防止批量清洁时混淆刀架组件，避免影响切片质量；

  - 要求手轮为弹簧原理平衡系统，不含对人体有害的配重铅块，手轮平滑；

  - 要求采用快装系统设计，可快速便捷更换不同类型和大小的样本夹，可单手操作；

  - 要求刀架锁杆采用金刚石涂层设计，防腐耐磨，延长使用寿命；

  - 要求控制面板独立于主机之外，更符合人体工学设计；

- 其它要求

  - ▲要求设备使用寿命≥6年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护；

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。