全自动组织脱水机技术参数及主要技术规格

- 全自动组织脱水机

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于病理检查过程中组织块自动封闭脱水。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 基本要求

  - 要求大彩色中文触摸屏显示，触摸式操作，直观简便；模拟动画式、图形化实时显示组织脱水进程，操作简洁直观；

  - ▲要求单缸处理量：单缸能够处理≥300个有序排列的标准包埋盒；

  - 要求材质：组织脱水缸和标本篮筐（可垂直放置包埋盒，便于观察包埋盒上序列号）均采用优质不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁；脱水缸盖带透明玻璃视窗，便于随时观察缸内脱水状况；

  - 要求全流程自动化管理，有完备的试剂管理系统及各种数据存储和导出功能，能记录及管理每种试剂的使用情况，根据包埋盒数量、试剂使用天数或脱水次数自动设定试剂和石蜡的使用周期，设定使用阀值，到期自动提醒更换；

  - 要求组织处理程序：备有≥5套预设的组织处理程序；用户可根据需要设置和选择，设定数据采用一二级管理密码，防止运行控制数据随意改动；

  - ▲要求具备有多种清洗程序功能，并能自动清洗相应管道，预防管道堵塞；

  - ▲要求采用液位开关控制进液液位高度，节约试剂，具备自动补液功能；酒精浓度比重检测技术，控制试剂质量，保证高品质脱水；试剂更换在机身内部自动完成，无需中断脱水程序，避免操作员直接接触有害气体。

  - ▲反应缸具有向下抽气功能，可有效控制有害气体排放；采用高锰酸钾和活性炭（化学、物理方法）双重过滤系统，保证操作者安全。

  - ▲脱水缸透明顶盖设计使蒸汽尽可能凝结，滴落回到反应缸，减少试剂损失；玻璃材质盖子允许脱水过程中随时观察反应情况。

  - 要求具备完备的系统设置功能：能设定系统压力 ，各种时间，各种温度，酒精更换阀值等参数；

  - ▲要求具备多重保护功能：能实现正负压，电流、温度、断电等过载保护，具备断电记忆功能，停电后重新来电，仪器能自动从断点接续工作；并能任意设定保护试剂瓶；

  - ▲具有涡轮式搅拌或其他搅拌功能，试剂渗透更均匀；

  - 要求标本缸自动清洗、手动可调取任一缸试剂，自动更换试剂，不用人为灌装；

  - 要求具备定时开机，满足节假日需要；

  - 要求具备工作提示：工作结束时发出声音和屏幕提示，方便用户了解处理进度；

  - 要求标本室容积：≥6升 ，一次处理≥300个标本；

  - 要求试剂瓶：数量≥14只 ，满足多种试剂的存放使用需求，单个容积≥5L，石蜡缸数量：≥3只；双重温度探测功能，通过温度比对实时监测石蜡使液位，无需将石蜡抽到反应缸监测石蜡量

  - 要求可编程序：≥30套；

  - 要求用户管理至少为：二级密码设定；

  - 要求温度调节范围至少为：0-65℃（可调）；

  - 要求进排液时间：液位开关自动控制；

  - 要求配备不间断电源（ups），可外接，保证停电后＞2小时以上设备正常运行；

- 其它要求

  - ▲要求整套系统使用寿命≥6年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。