玉溪市人民医院购置

医用电动病床技术参数及主要技术规格

- 医用电动病床

- 数量：叁套

- 设备主要用途说明：结合了起立床的治疗功能与病床的体位与舒适设计，能够让转移不便的患者尽早进行站立训练，预防各种长期卧床的并发症；同时能提高治疗师的工作效率，进行更多的治疗项目。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 整机参数要求

  - 要求外形尺寸，长宽≤：2200mm*1100mm，误差≤±50mm；

  - 床面升降高度（不含床垫）至少包含：550mm～850mm，误差≤±50mm；

  - ▲要求床面整体起立角度≥80°；

  - ▲要求整体向后倾斜角度≥12°，并且整体向前倾斜角度≥10°；

  - 要求背部起立高度至少包含：0～75°，误差≤±5°；

  - 要求腿部抬起高度至少包含：0～40°，误差≤±5°；

  - 要求护栏高度：≥350mm；

  - 要求额定电压：220V；要求额定功率：≤90W；

  - 要求最大功率：≤400VA；

  - 要求运行噪音：≤55db；

  - ▲要求电机数量≥5个；

  - ▲要求配备X光透视背板（800mm±50）*（500mm±50mm）；

  - 要求床尾两端具备独立支撑轮结构，在床面整体起立最大角度≥80°时能保证床体负重后的稳定性；

  - 要求内置备用电源，持续工作时间≥15分钟；

  - 要求配备气动弹簧慢速推杆，提高安全性，起立速度符合患者需求；

  - 要求具备电磁兼容性检测报告；

  - 要求具备急停开关；

  - 要求配备基于整体力学、机械结构设计等多重安全保护系统;

  - 要求配备防褥疮气床垫:

    - ▲要求采用静态空气技术—重新分配压力，降低组织剪切和摩擦，非电，设计安全，合理;

    - ▲要求采用多点支撑X-90°材料结构，保证床垫体能均衡支撑，分散人体体压，能达到预防褥疮的效果；

    - 要求具有良好的防压功能,落球回弹率≥50%;

    - 要求床垫不含甲醛成分;

    - ▲要求床垫具有良好的透气性：垫芯透气风量20cm²平均结果≥2690mm/s;

    - ▲要求具有良好的抗菌效果，金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.9%、大肠杆菌抗菌率≥99.9%，白色念珠菌抗菌率≥99.9%；

- 其它要求

  - ▲要求整套系统使用寿命≥8年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - ▲要求每套系统配置至少包括：床架1个，床头板1个，床尾板1个，电动控制系统1套，电机5个，手控板1个，餐板1套，固定绑带3组，脚轮4个，防褥疮气床垫1张；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施，免费提供仪器性能验证及仪器间比对；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥叁年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养及校准均需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用，培训内容包括但不限于设备的调试、使用、普通维修维护及保养等；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，12小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。

玉溪市人民医院

2025年5月7日