悬吊康复训练系统技术参数及主要技术规格

- 悬吊康复训练系统

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于康复训练，通过悬挂患者的身体重量,帮助患者进行运动训练,促进康复效果等。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 整机参数要求

  - 要求具备双滑移悬挂设备，承重≥200公斤，能与滑动悬挂设备连接；

  - 要求滑动悬挂设备：尺寸≥720*170*70mm，能沿双滑移轨道水平移动，可锁定在轨道任意位置；

  - 悬吊康复训练器要求：

    - 要求承载人体全部重量的装置应能承载力≥2000N±2%，承载部分重量的装置应能承载力≥750N±2%；

    - 要求使用防护带的器械，其防护带应能承载≥1000N±2%；

    - 要求人体悬吊带或吊兜的额定载荷力应＞2000N；

    - 要求把手、抓握杆应能承载≥1000N垂直力、≥500N水平力，承载时不应有超过f=1/50的变形；

  - 要求扣环窄悬带：≥880*110*5mm；

  - 要求扣环宽悬带：≥880*235*5mm；

  - 要求头颈悬带：≥700*100*1.5mm；

  - 要求握带：≥340*100*1.5mm；

  - 要求握柄：≥220*140*35mm；

  - 要求具备低弹力弹性辅力挂绳-短≥2根：长≥30cm、承重≥30公斤，低弹力，能用于低阻力的减重支持训练；

  - 要求具备低弹力弹性辅力挂绳-长≥2根：长≥60cm、承重≥30公斤，低弹力，能用于低阻力的减重支持训练，拉伸范围对应阻力关系满足：拉伸范围33%，阻力≥4.0公斤；拉伸范围50% ，阻力≥4.7公斤；拉伸范围100%，阻力≥6.7公斤；拉伸范围150%，阻力≥8.6公斤；

  - 要求具备高弹力弹性辅力挂绳-短≥2根：长≥30cm、承重≥50公斤，高弹力，用于高阻力的减重支持训练；

  - 要求具备高弹力弹性辅力挂绳-长≥2根：长≥60cm、承重≥50公斤，高弹力，用于高阻力的减重支持训练，拉伸范围对应阻力关系满足：拉伸范围33%，阻力≥8.0公斤；拉伸范围50%，阻力≥9.2公斤；拉伸范围100%，阻力≥13.0公斤；拉伸范围150%，阻力≥18.0公斤；

  - 要求具备旋转训练装置：≥520*58mm，碳钢加铝合金材质，承重≥180公斤；

  - 要求具备辅力挂绳-长≥2根：长≥60cm，滑动锁定手柄高度可调；

  - 要求具备辅力挂绳-短≥2根：长≥30cm，滑动锁定手柄高度可调；

  - 要求平衡垫：直径≥330mm、高≥60mm；

  - 要求柱形垫：直径≥150mm、长≥600mm；

  - 要求落地安装架：≥长3280*宽1180*高2350mm，具有侧方吊点，吊点位置可无级滑动调节；

  - ▲要求悬吊滚筒：直径≥150mm，长≥450mm，滚动轴为木制，支撑面具备软垫保护层，能在悬吊状态下360度旋转；

  - 要求具备悬吊康复指导配件系统：

    - ▲要求能结合悬吊康复技术体系，建立临床治疗处方库，指导临床悬吊康复技术评估和训练；

    - 要求评估动作等级至少包含：起始动作、1级、2级、3级、4级五个级别；

    - 要求评估动作指导至少包含核心稳定评估（颈椎、腰椎）和弱链测试（上肢、下肢）等；

    - ▲要求所有评估训练动作具备三维立体动画显示，评估训练动作每个级别可单独三维立体动画演示；

    - ▲要求能在三维立体空间内任意位置视角观察动作；

    - ▲要求评估动作标准有文字和动画提示；

    - ▲要求能根据评估结果分析判断，自动推荐训练处方；

    - ▲要求具备完善的评估资料库：至少包含常见13种体格检查动作，能记录检查结果，上传影像资料；

    - ▲要求具备儿童悬吊模块，不同配件使用演示，能指导儿童悬吊训练实操；

- 电动多功能理疗床参数要求

  - 要求净重≤85kg，框架为铁框架并具备表面喷塑处理；

  - 要求承重：≥220kg，升降高度至少包含：50-90cm；

  - 要求调节需要时间至少包含：35-50秒；

  - 要求理疗床至少分四段可调，第一段可调节角度至少包含：-40度到-35度，扶手可调节高度≥15cm；第三段可实现水平位移：≥10cm；第四段长度≥80cm，可调节角度至少包含0-65度；

  - 要求配备中密度海绵，厚度≥5cm；

  - 要求使用满足专业医用阻燃标准PVC，透气孔加孔塞设计；

  - 要求具备绕式升降开关，可在床体周围任意位置升降，具备伸缩脚轮设计，方便床身移动；

  - 要求电机推力≥6000N；

  - 要求床体带滑轨设计，滑轨距离至少包含0-160mm，滑轨可锁定；

  - 要求具备头部气杆控制角度的调整功能;

- 其它要求

  - ▲要求整套系统使用寿命≥8年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - ▲要求整套系统配置至少包括：悬吊康复训练器3件，滑动悬挂设备3个，双滑移悬挂设备1套，悬挂绳1根，辅力挂绳-短2根，辅力挂绳-长2根，高弹力弹性辅力挂绳-短2根，高弹力弹性辅力挂绳-长2根，低弹力弹性辅力挂绳-短2根，低弹力弹性辅力挂绳-长2根，扣环窄悬带2条，扣环宽悬带2条，头颈悬带1条，握柄2个，握带2条，选择训练装置（含悬挂绳）1个，平衡垫2个，柱形垫1个，集绳挂件1个，绳夹4个，悬吊滚筒1个，落地安装架1套，安装组件1套，安装指导挂图1套，电动多功能理疗床1张；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施，免费提供仪器性能验证及仪器间比对；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥叁年，终身维护；

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养及校准均需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用，培训内容包括但不限于设备的调试、使用、普通维修维护及保养等；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，12小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。