脉冲磁场刺激仪技术参数及主要技术规格

- 脉冲磁场刺激仪

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于治疗神经系统疾病，如抑郁症、焦虑症、帕金森病、脑卒中后遗症等。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 整机参数要求

  - 要求整机通过YY/T 0994-2015磁刺激设备行业标准；

  - 要求通过电磁兼容性（EMC）认证；

  - ▲要求设备可进行热插拔；

  - 要求磁感应强度：最大≥6T，允差≤±20%，刺激强度至少包含0～100%可调，步进≤1%；

  - 要求最大频率下降率：100%强度最大输出频率≥20Hz；

  - ▲要求冷却方式至少为双液冷循环系统；

  - 额定输入功率：≤3500VA；

  - 要求输出频率范围至少包含：0～100Hz，输出频率小于1Hz时，步进≤0.1Hz；输出频率大于1Hz时，步进≤1Hz，实际输出允差≤±10%；

  - 要求脉冲宽度：≥340μs，误差≤±10%；

  - 要求磁感应最大变化率至少包含：20～90kT/s；

  - 脉冲上升时间至少包含：30us～60us；

  - ▲要求刺激方式至少包含：手动和自动程序刺激；

  - 要求手动模式至少包含单次刺激和连续刺激（含TBS模式），能通过下位机或PC端的单次刺激或PC端的开始按键触发；

  - 要求自动程序模式，在PC端选择方案列表的治疗处方，通过开始按键触发；

  - 要求治疗时间由选定的串数量，间歇时间，周期组数和刺激频率共同决定，误差≤±10%；

  - ▲要求具备温度控制功能：刺激线圈实时显示温度，可在设备电脑操作软件与主机箱小液晶显示屏上进行双模式展示，温度达到设定报警温度时自动停止输出；

  - 要求具备用户访问控制功能，角色至少分管理员和普通用户，对应不同的操作权限；

  - 要求具备微电脑控制系统：电脑可实现与主机连通，并至少实现强度调节、温度监测、刺激控制、数据存储功能；

  - 要求阈值类型至少包含绝对强度、活动运动、静息运动、外周运动等；

  - 要求具备定位帽：≥2个，可供临床定位和治疗使用；

  - 要求磁刺激线圈：可双面双向刺激、单次刺激，并具有强度调节开关和显示屏显示实时输出强度；

  - 要求线圈具备靶点聚焦技术；

  - ▲要求刺激方案至少包含数字和图形两种展示方式，内置≥60种专用治疗方案库供选择，可按照科室（精神科、神经科、康复科、儿科等）对应不同刺激处方；

  - ▲要求刺激处方自带人体大脑解剖定位图及详细文字描述；

  - 要求具备个性化方案定制功能，可自定义编辑，强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数；

  - 要求具备报告打印功能，自动化报告生成与打印功能，也可根据需要自定义编辑。

  - 要求具备数据存储功能，包含患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存；

  - ▲要求具备触发输入输出通用接口，可兼容神经导航、肌电图、脑电图、机械臂等设备；

- 其它要求

  - ▲要求整套系统使用寿命≥8年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - ▲要求每套系统配置至少包括：经颅刺激器主机1台，1体机电脑1台，打印机1台，圆形刺激线圈1套；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施，免费提供仪器性能验证及仪器间比对；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养及校准均需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用，培训内容包括但不限于设备的调试、使用、普通维修维护及保养等；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，12小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。