电脑恒温电蜡疗仪技术参数及主要技术规格

- 电脑恒温电蜡疗仪

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：适用于风湿、类风湿性关节炎、颈肩腰腿疼、关节僵硬、慢性软组织疼痛及骨关节疾病等导致的临床症状的辅助治疗，并可应用于医学美容中心、烧伤科等进行创面修复及瘢痕增生的辅助治疗。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 整机参数要求

  - 要求蜡饼数：≥36层，最多可出大中小蜡饼≥52块；

  - 要求设备最大功率：≤2700VA；

  - ▲要求温度设定范围：浸蜡温度至少为1～57℃可调，熔蜡温度至少为58～99℃可调，级差≤±1℃；

  - 要求恒温箱温度范围至少为：46～80℃可调，级差≤±1℃；

  - 要求外形尺寸（长宽高）：≤2000×700×1200mm；

  - 要求具有双重软件温度保护功能，并有声音提示，配备独立的硬件温度保护装置；

  - 要求熔蜡箱≥140L，恒温箱≤370L，允差≤±10%；

  - 要求出蜡系统：三组独立出蜡系统；制饼时间：最短≤2小时；

  - ▲要求具备断电记忆：蜡疗仪断电≥半小时内再上电，恒温功能、制饼时化蜡状态可记忆；

  - ▲要求制蜡工作程序至少包含：自动、手动；制蜡工作模式至少包含：正常制蜡、预约制蜡、快速制蜡；

  - 要求“一键”即可自动完成制饼并保持蜡饼恒温储存；

  - 要求设备自带操作平台，方便医护人员进行蜡饼操作；

  - 要求具备蜡液过滤装置：双重侧滤，过滤密度≥50目；

  - ▲要求饼厚度：≥3级可调，至少包含8mm、13mm、18mm；

  - ▲要求具有双重自动消毒模式（紫外线+高温）；

  - ▲要求操作显示：≥8英寸液晶触摸屏，支持一键锁屏，具有语音播报功能；

  - 要求恒温箱内设有照明，并设有观察窗（观察窗尺寸≥高600mm×宽200mm）；

  - 要求具备提示功能：故障自检报警功能，并附有错误代码提示，完成工作声光报警功能；

  - 要求具备一键恢复出厂设置、准确控制蜡饼厚度、智能防堵设计；

  - 要求蜡盘尺寸（长宽高）：≥450×380×20mm；

  - ▲要求具有薄膜切割功能；

- 其它要求

  - ▲要求整套系统使用寿命≥8年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施，免费提供仪器性能验证及仪器间比对；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养及校准均需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用，培训内容包括但不限于设备的调试、使用、普通维修维护及保养等；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，12小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。