## 设备清单
包号 | 设备名称 | 数量 | 控制 单价（元） | 预算 总价（元） | 技术参数
1包 | 腹腔镜手术器械 | 60 | 1600 | 96000 | 单极电缆线2800 mm (15根); 双极电凝钳（双动无损伤5 x 330 mm 6把）； ▲弯剪（双动5 x 330 mm20把); 大型抓钳（10 x 330 mm 10把）； ▲V型腔镜持针钳（5 x 330 mm 15把） （其中弯剪（双动5 x 330 mm）和V型腔镜持针钳（5 x 330 mm）各提供1把样品）
2包 | 眼科超声生物显微镜 | 1 | 380000 | 380000 | 详见附件5
3包 | 全自动内镜清洗消毒机 | 1 | 95000 | 95000 | 1、▲适用范围：用于各种型号的软式内窥镜:胃镜、十二指肠镜、结肠镜、支气管镜、耳鼻喉镜、胆道镜等内镜的高水平清洗消毒，内镜需全部浸泡处理，可满足一次清洗两条内镜的需求。2、运行模式：全自动，一键式操作，快速而便捷的洗消过程，设备自行完成从进水到吹干管路的流程，无需人工操作；同时具备手动模式，在应急状态下可手动运行设备。3、▲荷载量：2条。4、排水要求：高度≤350mm；排水口径≥50mm。5、消毒液存储箱容量：≥20L。6、酶液存储箱容量：≥5L，用量可依需求自行设置。7、酒精存储箱容量：≥2L，用量可依需求自行设置。8、测漏方式：数字式连续测漏，内镜漏气随时报警，内镜全程测漏：配置高压力、低流量的测漏泵，全程为内镜提供泄漏保护。9、▲全面的洗消数据管理：实时监控，并显示洗消过程；快速，精准的数据识别；支持数据追溯及实时输出，每完成一次消毒流程，程序自动累计次数。10、全程可视：透明钢化玻璃上盖，可观察、监控清洗、消毒全过程。11、要求消毒液添加排放：自吸、自排。12、▲要求具备全灌流功能：独特的全灌流功能，独立的腔道，能实时监控内镜各管道灌流状况，保障内镜各腔道消毒效果。13、要求具备自身消毒功能：进水管路、消毒液上、回管路，灌流管路集中消毒。14、▲要求为中文显示屏：显示屏≥7 英寸。15、要求具备打印功能：内置热敏打印机，可在清洗消毒程序完成后自动打印洗消记录，便于内镜消毒数据的记录以及查询。16、要求设备预留数据接口，可实现运行数据采集，便于追溯管理。17、设备使用年限≥6年。
571000