
眼科超声生物显微镜技术参数及主要技术规格

眼科超声生物显微镜
数量：壹套
设备主要用途说明：用于青光眼、眼外伤玻璃体视网膜疾病的诊断。
系统要求
设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；
整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；
须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；
属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；
投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；
交货时间：≤1个月；
其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。
配置及性能要求
技术参数要求

▲要求显示窗口（宽×深）：≥8mm×5mm（近景模式）、≥12mm×7mm（中景模式）、≥17mm×10.5mm（全景模式）可选择；

▲要求显示延迟深度：近景显示时，延迟深度≥6mm；中景显示时，延迟深度≥4.5mm；全景显示时，延迟深度≥3mm；

▲要求具备角膜保护功能（距角膜4mm报警提示，3mm时探头停止）；
▲要求分辨力：轴向≤0.03mm、侧向≤0.04mm；
▲要求几何位置精度：纵向≤2%；横向≤2%；

要求工作温度：5℃～40℃，相对湿度不大于80%，使用电压：～220V±22V , 50 Hz±1 Hz；

要求标称超声工作频率：50MHz；

要求增益：≥105 dB；

要求数字扫描变换器（DSC）容量：≥1024×576×8 bit×100幅；

要求灰阶：≥256 级；

要求显示方式：B 模式；

要求至少应用基于Microsoft Windows 7、Windows10操作系统；

要求图像截取数量：不少于99幅；

要求具备视频动态采集：可将动态视频保存为AVI文件，单帧单步与动态回放；

要求具备双键脚踏开关：启动冻结、图象截取存储；

要求通讯接口：至少包括USB 2.0 接口；图像输出：USB 接口打印机输出；

要求图像处理至少包括：亮度、对比度调节、伽玛变换/彩色变换、色彩反转、放大、文字标注；

要求图像测量至少包括：测量长度、面积、角度、房角开放度数、房角开放距离；

要求打印报告：主诉及临床检查、影像描述内容可选择打印；
要求DICOM接口完全免费开放，可接入医院HIS系统，PACS系统，支持国际标准医疗网络化；
其它要求

▲要求设备使用寿命≥8年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；
▲要求整套设备配置至少包括：主机1台，计算机1套，打印机1台，脚踏开关1个，隔离变压器1台，眼杯1套（每套10支），仪器车1张（含机械臂）；
售后服务和技术培训

负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；
投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，云南省内设有专业维修站，提供联系人及联系方式；
★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥叁年，终身维护。
质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养及校准均需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；
培训：现场培训直至使用科室会使用，培训内容包括但不限于设备的调试、使用、普通维修维护及保养等；
提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；
报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修，维修期间可提供备品供科室使用；
机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；
提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。
其它事项

请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；
请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。
