## 设备清单
包号 | 设备名称 | 数量 | 控制 单价（元） | 预算 总价（元） | 技术参数
1包 | 输液泵 | 5 | 6500 | 32500 | 1、▲要求至少支持输血、输肠内营养液，支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注等（提供证明文件）；2、▲要求输液精度≤±5%；3、要求输液速度范围至少为：0.1-2000ml/h, 且最小步进为0.01ml/h；快推速度范围至少为：0.1-2000ml/h；4、要求可自动统计≥4种累计量：至少包括24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量；5、要求具备≥8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式；6、要求具备≥3英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术；7、要求支持药物库，可储存≥5000种药物信息；支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色；8、要求具备在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；9、要求阻塞压力报警档位至少15档，最低档位可设置50mmHg；具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示；10、要求具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液；11、要求具备气泡报警功能，支持最小≤15μL的单个气泡报警；12、要求电池工作时间≥5小时@25ml/h，防异物及进液等级至少为IP44；13、要求整机重量不超过1.5kg，满足EN1789标准，适合在救护车使用；14、▲要求整机使用期限≥10年；
2包 | 床单元臭氧消毒机 | 2 | 5500 | 11000 | 1、全自动压缩、消毒，双通道双路输出，也可单路通道处理，能杀灭各种细菌、病毒及繁殖体，对床垫、被褥、床单、枕芯等床单位病菌具有一次性彻底杀灭的功能；能除去各种因素引起的异味。如：药味、霉味、血腥味、屎尿味等；2、对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的平均杀灭对数值≥3.00，对白色念珠菌的平均杀灭对数值≥3.00；3、臭氧浓度：≥500mg/m³；4、消毒功率：≤200W；5、▲使用年限：≥6年；6、臭氧发生器寿命≥6年；7、配备可重复使用的消毒床罩≥2套；
3包 | 神经肌肉电刺激仪 | 5 | 5000 | 25000 | 1、要求应用部分至少为Ⅰ类 BF型；2、要求至少具有3路输出，手动选择参数；3、要求输出电缆包括电极线，电极至少包括圆电极和方电极；4、要求输出波形：脉冲波形为双向不对称方波（矩形波），调制波为方波；5、要求输出频率：输出脉冲频率至少为500Hz，调制波频率至少为0.5Hz～5Hz；允差≤每档最高频率的±15%；6、要求脉冲宽度和调制波脉宽：输出脉冲宽度≤1ms，调制波脉宽≤10ms，允差≤±30%；7、要求输出强度：仪器各路独立输出,在500Ω负载阻抗时,每路输出电流峰值Ip至少为0mA～100mA连续可调；8、要求最大输出值允差≤±30%；9、要求定时时间：定时设置至少包含5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差≤±10%；10、要求仪器连续工作时间不少于4h；11、▲要求使用寿命≥6年；
4包 | 电脑验光仪 | 1 | 60000 | 60000 | 1、▲要求配置至少：主机+电动升降台+验光镜片；2、要求具备＞8英寸彩色显示屏显示，触摸屏控制；3、要求同时显示病人的左右眼的读数；4、▲要求采用旋转棱镜测量系统；5、要求风景固视标至少具有两级亮度,适用于大小瞳孔,方便眼睛固视；6、要求内置打印机,不少于三种打印方式；7、要求客观电脑验光模式至少为：球镜：-25D至+22D(0.12D/0.25D)，柱镜：0D至±10D(0.12D/0.25D)，轴向：0°至180°(1°，5°)，最小瞳孔直径：2.0mm，固视标：自动雾视功能；8、要求瞳距测量范围至少为：20-85mm，≤0.5mm步长；9、要求柱镜与棱镜的轴线标识刻于镜面上，不产生轴位变动；10、要求验光镜片包装箱：铝质箱；11、▲要求使用寿命≥ 6年；
5包 | 检眼镜 | 1 | 2000 | 2000 | 1、▲要求至少包含14种屈光度补偿片：0D、±1D、±2D、±3D、±4D、±5D、±6D、±8D、±10D、+12D、±15D、±20D、-25D、-35D；2、▲要求至少有5种光阑：大光阑、小光阑、无赤滤片、中心网格、裂隙；3、要求照明光源：3.5V微型卤钨灯泡；4、要求电源：充电器: AC100V 240V，50/60Hz，手柄为内部电源: 锂离子电池 DC: 3.7V；5、要求输入功率：≤20VA；
6包 | 裂隙灯显微镜 | 1 | 46000 | 46000 | 一、显微镜技术要求：1、要求类型：带交角型双目镜筒的伽利略放大型；2、▲要求改变倍率形式至少为：转鼓式5级变倍；3、要求目镜：12.5X；4、要求总倍率至少为：6x (Æ33) 10x(Æ22.5) 16x(Æ14) 25x(Æ8.8) 40x(Æ5.5)；5、要求瞳距调节范围至少为：55 mm～75 mm；6、要求屈光度调节至少为：-5D ～ +3D。二、照明要求：1、要求裂隙投影率：2/3x；2、▲要求裂隙宽度至少为：0mm～14mm连续可调；3、▲要求裂隙高度至少为：1mm～14mm连续可调；4、要求光斑直径至少包括：φ14mm、φ10mm、φ5mm、φ2mm、φ1mm、φ0.2mm；5、要求裂隙角度：0°～180°由垂直到水平方向连续可调；6、要求裂隙倾斜至少为：5°、10°、15°、20°四档；7、要求滤色片至少包括：隔热片、减光片、无赤片、钴兰片；8、▲要求照明灯泡：12v30w进口卤钨灯泡；三、要求运动：前后移动：≥90mm，左右移动：≥100mm，前后左右微动：≥15mm，上下移动：≥30mm；四、要求颚托部：上下移动：≥80mm，固视灯：红色LED，尺寸：≥720mmx490mmx480mm；五、▲要求使用寿命≥ 6年；
7包 | 电子视力表 | 2 | 2000 | 4000 | 1、要求输入电源AC100V-240V/20HZ/60HZ；2、要求标准功耗≤25W，待机功耗＜2W；3、要求屏幕类型LED，屏幕最大分辨率≥1920*1080；4、要求屏幕比例16:9，屏幕尺寸＞21英寸；5、要求支持壁挂(孔距)100*100MM；使用距离至少包含1-6.5M；6、要求整机重量≤5kg；7、要求视力记录方法：小数、英制分数记录法；8、遥控距离：最大遥控距离≥8M；
8包 | 除颤仪 | 2 | 42000 | 84000 | 1、要求具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）、体外起搏功能；除颤具备自动阻抗补偿功能，起搏至少分为固定和按需两种模式，具备降速起搏功能；2、▲要求同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J；3、要求支持AED除颤功能，电击能量：100～360J；4、要求除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s；5、▲要求采用旋钮式开关设计，支持开机同步快速选择档位手动除颤能量；6、要求体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯；成人、小儿一体化电极板；7、▲要求病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω；8、▲要求监护功能：可选配升级SpO2、NIBP监测功能，具有≥26种心律失常分析；9、▲要求1块电池可支持360J除颤200次以上，电池体上带有LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量；10、要求至少具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警；11、▲要求彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率≥800×480，最多可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面；12、要求具备50mm记录仪，具备录音功能，最大支持≥240min录音存储；13、要求关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测；14、符合欧盟救护车标准EN1789:2007，防护等级至少为IP44；15、▲要求是使用寿命≥8年；
264500